IA-WI-01 内部审核作业指导书 | LabKitPro 内审资料包 :root{--ink:#10202e;--ink2:#38505f;--muted:#5d7180;--bg:#f6f8fa;--card:#fff;--line:#dde5eb;--brand:#0f2f4a;--accent:#0e8f7d;--accent2:#1b6ea8;--warn:#a35b1a} *{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0} body{font-family:"Noto Sans SC","PingFang SC","Microsoft YaHei",-apple-system,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--ink);line-height:1.8;font-size:15px} .wrap{max-width:1080px;margin:0 auto;padding:0 24px 80px} header.hero{background:linear-gradient(135deg,#0f2f4a 0%,#16456b 60%,#1b6ea8 100%);color:#fff;padding:44px 24px 34px;margin-bottom:28px} .hero-inner{max-width:1080px;margin:0 auto} .kicker{font-size:13px;letter-spacing:2px;color:#8fd8cb;text-transform:uppercase;margin-bottom:10px} h1{font-size:28px;font-weight:800;line-height:1.35;margin-bottom:10px} .sub{font-size:14.5px;color:#cfe0ec;max-width:820px} .badge-row{margin-top:16px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px} .badge{font-size:12px;padding:4px 12px;border-radius:999px;background:rgba(255,255,255,.12);border:1px solid rgba(255,255,255,.25);color:#e8f2fa} h2{font-size:20px;font-weight:800;color:var(--brand);margin:36px 0 8px;padding-top:8px;border-top:2px solid #e3ecf2} h3{font-size:16px;font-weight:700;color:var(--ink2);margin:22px 0 8px} .lead{color:var(--muted);font-size:14px;margin-bottom:16px} table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:10px 0 6px;font-size:13.5px;table-layout:fixed} th{background:#eef3f7;color:var(--ink2);font-weight:700;text-align:left;padding:8px 10px;border:1px solid var(--line)} td{padding:8px 10px;border:1px solid var(--line);vertical-align:top} tbody tr:nth-child(even){background:#fafcfd} .clause{font-family:Consolas,monospace;font-size:12px;color:var(--accent2);font-weight:600;white-space:nowrap} .note{background:#fff8ec;border:1px solid #f0d9b8;border-radius:10px;padding:12px 16px;font-size:13px;color:#6b5320;margin:14px 0} .note b{color:#a35b1a} .tip{background:#e7f4f1;border:1px solid #bfe3da;border-radius:10px;padding:12px 16px;font-size:13px;color:#1d5a50;margin:14px 0} .bad{background:#fdeaea;border:1px solid #ecc8c8;border-radius:8px;padding:10px 14px;font-size:13px;color:#7a2830;margin:8px 0} .good{background:#e7f4f1;border:1px solid #bfe3da;border-radius:8px;padding:10px 14px;font-size:13px;color:#1d5a50;margin:8px 0} .foot{margin-top:48px;padding-top:18px;border-top:1px solid var(--line);color:var(--muted);font-size:12.5px;text-align:center} .meta{background:var(--card);border:1px solid var(--line);border-radius:12px;padding:16px 22px;margin:0 0 24px} .mrow{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:4px 30px;font-size:13.5px} .mrow div{padding:2px 0} .mrow span{color:var(--muted)} p{margin:8px 0} @media(max-width:760px){h1{font-size:22px}table{font-size:12.5px;min-width:520px}th,td{padding:6px}.wrap{padding:0 14px 60px}.meta{overflow-x:auto}} LabKitPro · C 级作业指导书（WI） 内部审核作业指导书

Internal Audit Work Instruction —— 面向内审员的实操手册：检查表怎么编、现场怎么查、证据怎么取、发现怎么定级，并附各条款典型不符合项案例库。 文件编号 IA-WI-01 版本 V1.0 支撑 LP-02 §5.3–§5.5 配合 IA-04 检查表使用 文件编号：IA-WI-01 版本号：V1.0 生效日期：[YYYY-MM-DD] 编制/批准：[质量负责人] / [实验室主任] 1 目的与适用范围

本指导书细化 LP-02《内部审核程序》中审核准备、现场实施与审核发现判定的操作方法，供内审员在编制检查表、实施现场审核、形成审核发现时遵照执行。内审员初次培训、见习审核与年度持续培训均以本指导书为教材。

## 2 检查表编制方法

### 2.1 三栏转化法

检查表不是标准条文的抄写。每个条款按「三栏转化」编制：把标准要求转化为审核要点（实验室应展示什么证据），再转化为查证方法（用什么手段取到证据）：

| 标准要求 | 审核要点（转化为问题） | 查证方法（转化为动作） |
| --- | --- | --- |
| §6.4 设备校准后需对校准结果进行确认 | 设备校准证书回来后有没有人确认？确认了什么？谁有权确认？ | 抽 3 份校准证书，找对应的《设备校准结果确认记录》；面谈设备管理员「确认看哪些指标、不符合怎么处理」 |
| §7.7.1 实施质控以监控结果有效性 | 质控计划覆盖认可范围所有项目吗？质控数据超限后怎么处理？ | 对照认可范围表查质控计划覆盖矩阵；抽 1 份失控记录，追踪其纠正处理链 |

2.2 个性化定制四问

从全要素检查表（IA-04）选取条款后，结合受审核区域回答四个问题，把通用要点变成专属问题：① 这个区域最可能出什么错？（结合既往不符合、投诉、PT 结果）② 上次审核这里查出了什么？整改落实了吗？③ 这个条款在实验室的责任岗位是谁？直接查他的记录。④ 有没有近期变化（新设备、新人员、新方法、新标准版本）？变化处风险最高。

### 2.3 检查表的质量自查

检查表编好后自问：每个要点的查证方法是否可执行（能落到具体动作）？证据栏是否留了记录空间（记录什么文件号/记录号/数量）？覆盖是否完整（本次范围条款一个不漏）？抽样量是否明确（写数字，不写「若干」）？

## 3 现场审核技巧

### 3.1 抽样方法

a) 随机抽样：记录按时间段均匀抽取（如从 1–6 月台账随机选 3 个月各抽 1 份），避免集中抽某月；b) 分层抽样：覆盖不同人员（新老员工各查）、不同设备（主力与边缘设备各查）、不同项目类型；c) 定向抽样：针对高风险点定向取证据——新员工做的第一批记录、维修后设备的首次使用记录、加班时段的报告。

### 3.2 面谈提问技巧

| 原则 | 推荐问法（开放式） | 避免问法（封闭/诱导） |
| --- | --- | --- |
| 问「做什么」不问「是不是」 | 「这份记录是哪个环节填的？填完后谁检查？」 | 「这个记录是按要求填的吧？」 |
| 用场景替代条文 | 「如果这台设备今天校准过期了，你会怎么处理手头的样品？」 | 「你知道 6.4.6 条的要求吗？」 |
| 顺着证据追问 | 「这份报告的不确定度评定是谁做的？依据哪份作业指导书？」 | 连续多问让受审人感到被审问 |
| 给纠正机会 | 「你提到上次培训没参加，后来补了吗？有记录吗？」 | 听到解释就打断定性 |

3.3 取证规范

审核证据记录做到「四有」：有出处（文件号/记录编号/版本号）、有数量（抽查了几份、合格几份）、有细节（具体到设备编号、样品号、日期）、有印证（口头陈述经什么印证）。需要拍照取证的（如现场状态），事先告知受审核方并遵守保密要求。

## 4 审核发现的判定

### 4.1 不符合判定的三重检验

判定为「不符合」前过三关：① 准则明确——违反的要求写得出来源与条款号吗？（「我觉得不合理」不构成准则）② 证据确凿——证据能否经得起受审核方复核？是否只是个例？③ 性质清晰——是「未做」（体系缺失）还是「做了但不规范」（执行偏离）还是「做了但没记录」（证据缺失）？三种情况整改方向完全不同。

### 4.2 三条常见误区

误区一：把个人建议写成不符合。「建议把温湿度记录改成电子化」是改进机会（OFI），不是不符合——现行做法只要满足要求就不构成违反。

误区二：把个例上升为系统。一份记录漏签字，如属偶发且经提醒即改，一般不符合即可；写「记录控制失控」需有多份同类证据支撑。

误区三：条款引用张冠李戴。如把「设备校准结果确认」引到 §7.7（应为 §6.4）。开报告前逐条核对条款号——这是审核报告专业性的底线。

### 4.3 好/差表述对照

差：「仪器管理不到位，人员意识不强，需要加强培训。」——无证据、无条款、无整改方向。

好：「查 2026 年 3–5 月《设备使用记录》共 12 份，其中 3 份（编号 EQ-2026-041/047/053）使用后未填写设备状态标识，不符合《设备管理程序》§5.3 及 ISO/IEC 17025:2017 §6.4 要求。」——证据、条款、范围齐全。

## 5 典型不符合项案例库

以下案例按标准章节归类，来自实验室评审中的高频场景。培训时逐条讨论「证据是什么、条款是什么、整改怎么做」。

| 条款 | 典型场景 | 整改方向提示 |
| --- | --- | --- |
| §4.1.4 | 实验室能出具公正性承诺，但未识别和分析公正性风险，也无定期风险评审记录 | 建立公正性风险识别清单（活动、关系、人员），按年度评审并留记录 |
| §4.2 | 保密承诺仅对客户签订，未覆盖到外部合作方与借调人员 | 保密协议主体排查，补充外部人员承诺 |
| §5.6 | 质量负责人有职责规定但实际无权叫停不符合工作（访谈证实） | 最高管理者书面授权 + 执行案例留痕 |
| §6.2 | 授权范围与实际操作不符：人员被授权操作 A 方法却长期操作 B 方法 | 授权矩阵与实际岗位职责比对，变更授权或调整岗位 |
| §6.3.2 | 对结果有效性有影响的环境条件未监测（如某检测区温湿度无记录） | 识别需监控区域清单，补装监控与记录 |
| §6.4 | 设备期间核查无计划：什么时候核、核什么指标、判据是什么均未规定 | 制定期间核查计划（对象、方法、频次、判据） |
| §6.5.2 | 校准证书未带不确定度/未溯源至 SI，实验室未做等效性评价 | 供应商证书要素核查；无法溯源项的替代技术路线评审 |
| §6.6.2 | 标准物质供应商未评价就采购使用，无合格供应商名录 | 建立评价准则与名录，补做既有供应商评价 |
| §7.2.1 | 方法变更后未做证实即投用（新版本标准直接替换旧版使用） | 建立标准查新与变更证实流程，追溯已用新版的报告 |
| §7.4.1 | 样品唯一性标识流转断链：接收编号与检测记录编号对不上 | 唯一性编号规则核查，追溯混样风险 |
| §7.5.1 | 原始记录信息不全：无法复现检测过程（缺环境条件、缺仪器编号、修改无杠改签注） | 按「可复现」标准修订记录模板并培训 |
| §7.6.1 | 评定不确定度时未识别主要分量（如忽略样品前处理引入的分量） | 不确定度预算评审，分量识别与 PT 结果比对校验 |
| §7.7.2 | PT 结果不满意后未分析原因、未评估对既往报告的影响 | 按 §7.10 触发不符合工作流程并完整留痕 |
| §7.8.2 | 报告缺客户要求的信息（如委托方要求的判定依据未注明） | 报告模板与合同要求对照审查 |
| §7.10.1 | 发现报告错误后仅口头告知客户，未启动不符合工作程序、无评估记录 | 建立不符合工作登记与评估闭环 |
| §7.11.2 | LIMS 系统变更（升级）未做验证即上线，无变更验证记录 | 系统变更验证规程 + 回溯验证已用功能 |
| §8.3.3 | 作废文件仍出现在检测现场（现场版本与受控清单不一致） | 现场文件清查，建立发放回收台账 |
| §8.5.1 | 风险清单两年来零更新，未反映新增项目与人员变化 | 风险清单年度评审机制 + 更新留痕 |
| §8.7.1 | 纠正措施仅「对当事人再培训」，无原因分析、无有效性验证 | 按 8.7.1 a)–f) 全链条重做，培训只是措施之一 |

6 远程审核要点

采用视频会议、远程调阅电子记录等方式审核时：a) 审前测试网络与共享屏幕工具，确认受审核方所在地网络条件；b) 电子记录调阅应能展示审计追踪能力，防止「只看截图」；c) 现场观察类证据无法远程获取的，可要求受审核方以第一视角录像补充；d) 远程审核的限制应在审核报告（FR-25）中如实说明。

## 7 困难局面应对

| 局面 | 应对 |
| --- | --- |
| 受审核方不提供记录 | 说明审核依据与配合义务（LP-02 §3.5），仍拒绝的记录在案并在报告注明；不与当事人争执，升级给审核组长协调 |
| 对不符合判定有异议 | 回到证据与准则重新核对；证据确凿且准则明确的维持判定；受审核方仍不服的，告知申诉渠道（末次会议前向质量负责人书面申诉） |
| 发现疑似重大问题 | 先固定证据（拍照/复印/记录编号），评估影响范围，当日向审核组长与质量负责人通报，必要时扩大抽样 |
| 审核时间不够 | 按风险优先级砍低风险条款的抽样量，保证高风险条款查深查透；未覆盖区域在报告中如实说明 |

一句话心法：审核员的价值不在于找出多少问题，而在于让每个结论都经得起评审员的复核——证据可追溯、条款引用准确、整改方向可行。做到这三点，审核报告本身就是实验室管理水平的展示。 七 审核员现场自查清单（进场前 5 分钟）

① 是否带齐：IA-04 检查表、FR-24 空白表、抽样方案、以往不符合台账（IA-06）、相关体系文件现行版；② 是否明确本次审核范围与重点（高风险条款、上次不符合部门）；③ 是否与被审核方约定时间、地点、陪同人；④ 记录工具（相机/录音）是否可用且已获同意；⑤ 是否清楚不符合分级标准（重大/一般），避免现场误判。逐项确认后再进场，可显著减少漏审与返工。另建议每半天结束前花 10 分钟整理当日发现，防止记忆偏差导致证据描述失真。审核员应始终保持客观中立，既不刻意挑刺也不回避问题，让受审核方感受到审核是为了共同改进而非追责。良好的审核氛围有助于受审核方主动暴露薄弱环节，从而获得更真实的体系运行画像，这比单纯罗列问题更有价值。

IA-WI-01 内部审核作业指导书 · LabKitPro 内部审核整套资料包（中文版 v1.0）
依据 ISO/IEC 17025:2017 编制 · 付费模板，仅限购买方实验室内部使用